一、采购标的 

本项目名称为河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目。

二、商务要求 
1.预算金额：1662000.00元
最高限价：1662000.00元

注：投标人报价不得高于预算金额（最高限价），否则其投标无效。
2.采购内容：河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目采购内容主要包括：离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备的采购、安装、调试、试运行及伴随的相关服务等全部内容，具体采购内容详见《河南省政府采购网》附件。

3.质量标准：合格并验收通过。

4.交货及安装调试期：合同签订生效后60日历天内交货并安装调试完毕。

5.交货地点：河南省周口生态环境监测中心指定地点。
6.质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月（其中离子色谱仪整机质保60个月）。
7.付款方式：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；全部设备到达采购人指定的交货地点且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的40%；全部设备安装调试完毕且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的30%。
8.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术要求 

3.1 基本要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能：为满足国省控及县级排名地表水断面、地下水饮用水水源地等常规监测与突发环境事件应急监测工作需要，开展相关环境监测与分析。

2.采购标的需实现的目标： 

（1）深入贯彻落实“监测先行、监测灵敏、监测准确”的工作要求，充分发挥环境监测在生态环境保护领域的“支撑、引领、服务”核心功能。通过全面加强周口监测中心基础能力建设，实现监测能力的显著提升，切实满足日益精细化、科学化的生态环境管理需求，为周口市持续改善环境质量、纵深推进污染防治攻坚战提供全面、科学、精准且可靠的技术保障体系。

（2）项目的建成将全力保障周口市辖区范围内生态环境质量监测工作的高效、有序开展；为周口市辖区内生态环境管理及综合执法工作提供专业、权威的技术指导与支持；高质量完成省厅及市局委托的各项监测任务，确保监测数据真实有效、监测结论科学严谨。

（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目执行国家、行业及地方现行有效相关标准、规范，若有新版本，按最新版本执行。

3.2技术参数要求

（一）离子色谱仪

1.采购内容

采购离子色谱仪1套，主要用于分析样品中阴离子（F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42- 、PO43-等）和阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等）以及碘离子。

2.技术参数要求

2.1系统参数

2.1.1全系统采用全塑非金属流路；所有的离子色谱流路均采用PEEK材质，包括分析泵（含泵外壳）、多通阀、色谱柱、抑制器及检测器之间的所有管路；其中常用的电导检测器、安培检测器采用模块组件设计，自由更换，无需拆卸管路，软件自动识别。

2.1.2 阴离子、阳离子主机完全独立个体，独立运行，非集成一体机，各自独立的自动进样系统、抑制、分离、检测及分析软件。每台主机具备扩展安培检测器的功能。 

2.2色谱泵系统

2.2.1高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头（非内衬PEEK外包不锈钢材质）、PEEK管路，适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂，可在等度泵基础上直接增加内置式四元比例阀，实现四元梯度泵；（提供实物照片证明文件）。

2.2.2输液泵具备内置式独立体主辅泵头。

2.2.3具有电子脉动抑制技术独立驱动的串联双柱塞。

2.2.4全PEEK泵流量：（0.001～12.000）mL/min； 

★2.2.5泵头耐压：≥42MPa；

 2.2.6流量设定误差：≤0.2%；

2.2.7流量稳定性：≤0.2%；

2.3淋洗液发生器

2.3.1流量范围：0.001～3.000ml/min；

2.3.2淋洗液浓度范围：（KOH、MSA）0.01～100.00mM；

2.3.3浓度准确度：±0.1mM；

2.3.4电解液原始浓度：≥25% KOH；

2.3.5兼容有机溶剂最大浓度：25%甲醇；

2.3.6梯度精度：≤0.2%；

2.3.7特殊的卡槽设置，内置式淋洗液发生器； 

2.3.8可实现≥4级的梯度阶梯控制，仪器方法中可自由编辑梯度类型，可至少实现3种的阶梯类型，且由软件控制；

2.3.9软件控制：可在软件中直接输入所需淋洗液浓度。

2.4自动进样器

2.4.1工作方式：极坐标定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式；

2.4.2★样品位数：不少于120位，满足仪器至少可连续24小时不间断运行需求；进样盘自由搭配，同一进样器可实现4mL，2mL样品盘两种不同的进样瓶同时存在，满足不同样品的进样体积需求。

2.4.3具有缺瓶报警、漏液报警、开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行；

2.4.4重复性：满环进样≤0.3%RSD（进样体积≥5uL）；

2.4.5定量环规格：标配：100ul ；选配：20ul，50ul，200ul；

2.4.6进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗；

2.4.7具有双通道分时进样功能，一机多能，软件自由控制；

2.4.8自动进样器具有稀释混匀技术；具有一次稀释、二次稀释，提供软件截图和实验数据报告佐证。

2.5柱温箱

2.5.1风浴热循环加热柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率；

2.5.2控温度稳定性：≤0.1℃；

2.5.3温度设定值误差：±0.05℃；

2.5.4可兼容长度为250mm和150mm色谱柱；

2.6离子色谱柱

配备高容量阴阳离子分离柱及保护柱，耐受pH为0～14的淋洗液，兼容反相有机溶剂，一次进样可完成多种阴离子、阳离子和有机酸的分析。

2.7抑制器

2.7.1抑制器类型：电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量、免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线；

2.7.2可配置阴、阳离子电解自动再生膜抑制器；

2.7.3恒流源范围：不小于0-500mA，增量不高于0.1mA。

2.8电导检测

2.8.1最小检出浓度（Cl）：≤0.0005ug/mL；

2.8.2最小检出浓度（Li）：≤0.0002ug/mL；

2.8.3数字电导检测器，自动量程，输出值为电导率值；可自由拆卸和更换； 

★2.8.4电导池体积：≤0.4μL；

2.8.5电导检测范围：0-45000μS/cm；

2.8.6电导池温度设定误差：±0.01℃；

2.8.7电导池温度显示分辨率：0.01℃；

2.8.8具有温度补偿功能，温度补偿范围：0-3.0%；

2.8.9电导池温控范围：检测器温区温度+5℃–65℃；

2.8.10电导池控温稳定性：≤0.05℃；

2.8.11电导池温度设定值误差：≤0.1℃/h；

2.8.12电导池耐压：≥15MPa；

★2.8.9采样频率1-100SPS自由选择。（须提供软件证明图片）

2.9插拔式安培检测器 

2.9.1类型：薄层式结构；插拔式盒状设计，可自由拆卸和更换；（须提供实物图）

2.9.2驱动电压范围：-2.048V~+2.048V；
2.9.3驱动电压分辨率：0.001V；
2.9.4输出信号范围：积分模式：50pC—200uC；
2.9.5直流模式：1pA—74uA；

2.9.6噪声：积分模式≤30pC；

2.9.7直流模式≤5pA；直流模式静态噪声≤1pA；

2.9.8参比电极：饱和氯化钾Ag/AgCl参比电极；

2.9.9池体积：≤0.3uL；

2.9.10 最小检出浓度：I-—0.001μg/mL。

2.10色谱工作站

2.10.1实现系统部件的有效集成和控制，对各类检测器，自动进样器等部件可无缝式增加，可完成多维色谱（柱切换）、多检测联用检测等功能的建立。

2.10.2图形化全反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果、在线修改和采集各部件工作参数、自动进行快速数据采集和处理、具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。智能抑制器保护系统，梯度分析时抑制器电流随淋洗液浓度变化，使抑制器电流处于最佳使用范围，延长抑制器使用寿命。

2.10.3具有多通道缩略图功能，样品列表中已采集数据的样品具有压力、温度、色谱图等多通道缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。

2.10.4耗材监控系统跟踪和存储耗材的工作时长，进样次数，工作电压等相关数据，确定耗材的运行状况，并分析耗材性能是否对结果造成影响。

3.配置要求

3.1 离子色谱仪主机2套； 

3.2 高压输液PEEK泵 2 套； 

3.3 数字电导检测器组件 2 套；  

3.4 氢氧根体系淋洗液发生器组件1 套；

3.5 甲烷磺酸体系淋洗液发生器组件 1套； 

3.6 阴离子抑制器 1套；

3.7 阳离子抑制器 1套； 

3.8 色谱柱恒温系统 2 套； 

3.9 氮气加压系统 2套； 

3.10 智能120位自动进样器系统 2 套； 

3.11 插拔式安培检测器（含银电极1套） 1套； 

3.12 色谱工作站2 套； 

3.13 氢氧根阴离子色谱柱  1套；

3.14 碘离子专用色谱柱 1套 ；

3.15 前处理小柱RP/H型 4盒（各两盒）；

3.16 数据处理系统 2套；

3.17 图文输出设备2台；

3.18 阳离子分析色谱柱 1套；

3.19 阴离子保护柱1套；

3.20 阳离子保护柱 1套；

3.21 样品瓶 600个。

4. 售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保60个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。

（二）全自动红外测油仪

1.采购内容

采购全自动红外测油仪1套，用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中石油类和动植物油类的分析。符合《水质 石油类动植物油类测定、红外分光光度法》（HJ 637-2018）方法要求。

2.技术参数要求

2.1功能综述

2.1.1 测量项目：连续测量水中石油类和动植物油类，主机标配2根硅酸镁柱，可自动切换；

2.1.2 含自动萃取、自动测量、自动清洗、自动排放等多种功能，样品位即萃取位（提供仪器整机实物照片）；

2.1.3 仪器光学系统、电气系统自成一体，稳定性好、信噪比高，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性；

★2.1.4 样品测量：不少于12个样品位，可连续循环做样，试剂添加、萃取、分离、测量、清洗自动完成；

2.1.5 分离方式：萃取、分离管、除水三次分离；

2.1.6 采样方式：兼容500ml、700ml、1000ml广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积；

2.1.7 自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置；

2.1.8 自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离；

2.1.9 采用多通切换阀和精密注射器配合；

★2.1.10注射泵重复10次，注射25ml重量法称重： RSD≤0.05%，注射2.5ml重量法称重：RSD≤0.5%；

2.1.11 紧急样品可中途加样，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量；

2.1.12 全过程密闭无毒式操作：废水自动排放，有毒有机试剂自动收集，避免了有毒试剂对人体的伤害；

2.1.13  连续测量过程中，样品瓶不移动，从而避免样品瓶在移动过程中造成水样泼洒，影响水样测量数据；

2.1.14蠕动泵自动开闭：测量前蠕动泵自动闭合，避免因人工操作失误导致样品没有转移，测量失效，测量结束蠕动泵自动打开，避免泵管长期夹住导致泵管失去弹性无法工作，使用寿命减少；

2.1.15 软件可实时洞察实验流程；

2.1.16 仪器可放入1.3米或1.5米通风橱。

2.2详细参数
2.2.1 样品位数：≥12位；

2.2.2 采样瓶：500ml或1000ml广口瓶，样品不转移；

2.2.3 水样体积：0-1000mL；

2.2.4体积量取：非接触式自动测量水样体积，避免交叉污染，体积测量误差≤2%；

2.2.5 体积输入：仪器自动读取传输至软件界面；

2.2.6 萃取试剂：四氯乙烯；

2.2.7 校正方法：标准物质校正、标准曲线校正、单点快速校正；

2.2.8 线性：≥0.999；

2.2.9 测量范围：0-500mg/L，超量程自动稀释；

2.2.10 分辨率：≤0.001mg/L；

2.2.11 检出限：≤0.06 mg/L；

2.2.12 重现性：RSD≤2%；

2.2.13 准确度：±2%；

2.2.14 测量时间：12-15分钟/水样（水样测量全流程）；

2.2.15 电源：220V 50Hz 。

3.配置要求

3.1 全自动红外测油主机：1套；
3.2 数据处理系统：1套；

3.3 标准配件及耗材（含1年）：1套。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。
（三）便携式气相分子吸收光谱仪

1.采购内容

采购便携式气相分子吸收光谱仪1套，主要用于测定各种水质样品中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物等项目，符合中华人民共和国环境保护行业标准《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）、《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 197-2024）、《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 198-2024）、《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199-2023）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200-2023）等方法要求。

2.技术参数要求

2.1便携性要求：

2.1.1便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备输出控制系统。主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用；

2.1.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h；

★2.1.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测，同时支持使用外供载气；

2.1.4 自动进样要求：配有便携式自动进样器，样品盘位不小于38位。

2.2 工作站（软件） 

2.2.1软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等；

2.2.2 具备实时的数据图谱显示功能，便于观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于用户进行数据有效性分析；

2.2.3 软件可随时进行样品添加、删除、紧急插入等操作；

2.2.4 报表设计可根据具体需求进行定制化设计。

2.3 自动进样系统

2.3.1样品位数：样品位不少于38位；

2.3.2配备一体化同步吹扫均质系统，在清洗过程、进样前或进样过程中始终保持吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准； 

2.3.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量。

2.4光学系统

2.4.1采用光谱学常用的单元素高精度检测器，只需一次进样即可显示标准要求波长下的检测结果；

2.4.2具备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长，保障每次运行的波长可靠性与准确性；

2.4.3采用连续光源，检测范围190-900nm连续可调，固定灯位，光路稳定，光源寿命：≥2000小时；所有项目的测定无需切换光源，避免使用多个空心阴极灯分别测量不同项目；

2.4.4具备光源寿命统计监测功能，当光源进入低能量状态时能够及时提醒更换光源。

2.5其它功能要求：

2.5.1半导体恒温除湿系统：除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

★2.5.2气源监测报警系统：具备流量监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常时停机、报警并软件提示；

2.5.3基线漂移：±0.0010Abs（预热2h，连续测试1h）；

2.5.4噪声：≤0.0005Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

2.6分析项目的技术指标

2.6.1氨氮项目：

2.6.1.1精密度要求：在0.2mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.1.3检出限要求：检出限≤0.02mg/L。

2.6.2亚硝酸盐氮：

2.6.2.1精密度要求：在0.2mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.2.3检出限要求：检出限≤0.003mg/L。

2.6.3硫化物项目：

2.6.3.1精密度要求：在0.2mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.3.3检出限要求：检出限≤0.005mg/L。

2.6.4硝酸盐氮项目：

2.6.4.1精密度要求：在0.5mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.4.3检出限要求：检出限≤0.006mg/L。

2.6.5总氮项目：

2.6.5.1精密度要求：在0.5mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.5.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.5.3检出限要求：检出限≤0.05mg/L；

2.6.5.4消解器功率小于100w，安全可靠（可用功率计现场检测）；

2.6.5.5能够实现连续分析，中间无需停止样品检测清洗管路；

2.6.5.6管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度。

3.配置要求

3.1主机（含进样系统、自动除水系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）1套；

3.2自动进样器 1套；

3.3气相分子吸收光谱仪软件系统1套；

3.4耗材配件（含进样软管、尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；

3.5电脑（支持工作站正常运转）1套；

3.6移动电源1套，所有项目检测时间≥4h。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。

（四）双光束紫外可见分光光度计

1.采购内容

采购紫外可见分光光度计1套，用于对环境中水、土壤、固废等样品中常规污染指标、无机污染物及特征有机污染物进行定量与定性分析，满足环境监测日常检测需求。
2.技术参数要求

2.1光学系统：双光束测光系统；

2.2波长范围：190～900nm；

2.3波长准确度：±0.1nm（D2灯656.1nm）；±0.3nm（全波长范围）；

2.4波长重复性：≤0.15nm；

2.5光谱带宽： 0.1-5nm以0.1nm为间隔连续可调；

2.6杂散光：≤0.01%T (220nm，Nal)   ≤0.05%T（360nm，NaNO2)；

2.7光度范围：-4 ～4Abs；

2.8光度准确度：±0.002A(0～0.5A)，±0.004A(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T)；

2.9光度重复性：≤0.001A(0～0.5A)，≤0.002A(0.5～1A)，≤0.10%T；

2.10基线平直度：±0.001A（200～850nm）；

2.11噪声：≤0.1%T （500nm开机预热半小时）；

2.12基线漂移：≤0.1T%/h(500nm预热1小时后)；

2.13光源：插座型长寿命溴钨灯，更换灯后无须调整；

2.14检测器：光电倍增管；

2.15光源转换：自动切换（可在320nm~380nm波段范围内任意设定）；

2.16光度测量功能：具备透过率、吸光度、反射率等测量功能；

2.17光栅：采用全息光栅；

2.18光源光学系统：双光束动态反馈比例记录测光系统；

2.19智能化系统：具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。

3.配置要求

3.1紫外可见分光光度计主机1台；

3.2长样品池100mm；

3.3石英比色皿（10mm）1对；

3.4中文操作软件1套；

3.5 数据处理系统和图文输出设备各1套。
4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。
（五）紫外可见分光光度计

1.采购内容

采购紫外可见分光光度计1套，用于对环境中水、土壤、固废等样品中常规污染指标、无机污染物及特征有机污染物进行定量与定性分析，满足环境监测日常检测需求。
2.技术参数要求

2.1光学系统：双光束比例检测；

2.2波长范围：190-1100nm；

2.3波长重复性：≤0.2nm；

2.4波长示值误差：±0.1nm；

2.5光谱带宽：≤2.0nm；

2.6杂散光：≤0.05%T；

2.7光度范围：-0.3Abs~3Abs；

2.8透射比示值误差：±0.002Abs（0-0.5Abs）；

2.9透射比重复性：≤0.001Abs（0-0.5Abs）；

2.10基线平直度：±0.002nm（200nm-1090nm)；

2.11噪声：≤0.15%T(500nm、250nm、P~P）；

2.12基线漂移：≤0.35%T/h。

3.配置要求

3.1紫外可见分光光度计主机1台；

3.2 10mm石英比色皿1对。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

（六）干燥箱

1.采购内容

    采购干燥箱1套，用于固体试剂、坩埚、玻璃器皿等干燥。

2.技术参数要求

2.1性能要求

2.1.1设备采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，并带有定时功能，控温精确可靠；
    2.1.2采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
    2.1.3可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
    2.2技术参数要求
    2.2.1电源电压：AC220V 50HZ；
    2.2.2控温范围：RT+10～250℃；
    2.2.3恒温波动度：±1.0℃；
    2.2.4温度分辨率：0.1℃；
    2.2.5温度均匀度：±3%（测试点为100℃）；
    2.2.6工作环境温度：+5～40℃；
    2.2.7输入功率：≥2000W；
    2.2.8容积：≥130L；
    2.2.9载物托架：不少于2块。

3.配置要求

3.1主机1套；

3.2载物托架 不少于2块。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（七）便携式抽滤装置

1.采购内容

采购便携式抽滤装置1套，用于水样的过滤、试剂的过滤等。满足水样溶解态重金属铅、铜、锌、镉、铁、锰等项目采集后在现场过滤；水样叶绿素a 的过滤；水样溶解性总固体的过滤；水样的泥沙等颗粒状杂质过滤等要求。

2.技术参数要求

2.1性能指标

★2.1.1采用一体化设计方式，方便携带，便于现场使用；

2.1.2采用搭扣式抽滤杯，操作简洁，密封可靠性高；

2.1.3仪器本身带滤膜放置盒，可以放置至少2 盒100mm 的微孔滤膜；

★2.1.4自带高容量锂电池，带过流保护，短路保护，续航时间≥10小时，实时液晶显示电池余量、电压；交直流两用，可直接使用220 伏交流电。

2.1.5耐酸碱腐蚀真空泵；

2.1.6集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；

★2.1.7集液瓶（样品瓶）材质符合《国家地表水环境质量监测任务作业指导书》要求，不含金属离子。

2.2技术参数

2.2.1采样流量（空载） ≥10L/min；

2.2.2负载能力 ≥-60kPa；

2.2.3实用滤膜尺寸 直径100mm；

2.2.4工作温度-20～+50℃；

2.2.5噪声 ≤55dB(A)；

2.2.6整机重量 ≤4kg；

2.2.7功耗 ≤10 W。

3.配置要求

3.1便携式抽滤器主机1套；

3.2滤膜：1盒；

3.3充电器1个；

3.4集液瓶（含盖子）2个；

3.5滤膜夹1个。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（八）氟离子计

1.采购内容

采购氟离子计1套，用于分析水质、土壤等样品中氟化物。满足《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484-87）、《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ 873-2017)等方法要求。

2.技术参数要求

2.1性能要求：

2.1.1支持自动/手动温度补偿；

2.1.2自动校正、自动识别缓冲液、自动终点锁定、自动温度补偿，最高达到5点校准；

2.1.3终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择；

2.1.4仪器须完全符合GLP要求，可以实时存储至少2000组数据，数据导出可使用U盘或软件；

2.1.5配置不低于7英寸彩色触摸屏；

2.1.6需搭载指导和集成式帮助系统；

2.1.7可通过状态指示灯显示仪表读数状态；

2.1.8支持两级用户权限管理；

2.1.9测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示；

2.1.10 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒；

2.1.11电极支架能够精确定位，垂直移动。

2.2技术参数要求

2.2.1测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，离子，温度；

2.2.2测量范围：

pH： -2.000～20.000；
mV：-2000.0～2000.0；
温度：-30.0～130.0℃；
mmol/L，mol/L，mg/L，ppm：0~999999；
%：0~100.00；
pX： –2.000~20.000。
2.2.3 分辨率：
pH：0.001/0.01/0.1可调；
mV：0.1/1可调；
浓度（mmol/L，mg/L，ppm）：0.001；
摩尔浓度（mol/L）：0.0001；
百分比浓度%：0.0001；
pX：0.1 / 0.01可调；
温度：0.1 ℃。
2.2.4 精度：

pH：±0.002；
mV：±0.1mV(–500.0~500.0 mV) 或±0.2mV(–2000.0~2000.0 mV)；
浓度（mmol/L，mol/L，mg/L，ppm，%）：±0.5%测量值；
pX：±0.002；
温度：±0.1 °C（0-100℃）。
3.配置要求

3.1主机1套；
3.2复合氟离子电极1套；
3.3氟离子校准标准液1套；
3.4电极支架1套；
3.5保护罩1套；
3.6磁力搅拌器1套。
4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（九）立式高压蒸汽灭菌器

1.采购内容

采购立式高压蒸汽灭菌器2套，用于水质总磷、总氮项目的样品高压消解，粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数等项目的高压灭菌等工作。

2.技术参数要求

2.1性能要求

2.1.1采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖；

2.1.2外壳采用耐高温材料，灭菌锅体采用不锈钢304材质；

2.1.3采用自胀式密封圈结构；

2.1.4操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

2.1.5灭菌过程具有动态指示，便于观察灭菌状态；

2.1.6设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择；

2.1.7具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，缩短开启锅盖时间；

2.1.8具有故障自动检测判断系统；

2.1.9全自动控制系统，自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能；

2.1.10具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全；

2.1.11具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统；

2.1.12 具有断水保护防干烧和漏电保护系统。
2.2技术参数要求
2.2.1灭菌温度可选设定范围50℃-126℃；

2.2.2灭菌时间可调设定范围0-9999min；

2.2.3容积：≥50升；

2.2.4电源电压：220V/50Hz；功率：≥3.0KW

2.2.5内置网篮；

2.2.6设计压力：≥0.23MPa，额定工作压力：≥0.14MPa。

3.配置要求

   立式高压蒸汽灭菌器2套。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（十）CODcr回流消解仪

1.采购内容

采购CODcr回流消解仪2套，用于水质化学需氧量CODcr的自动消解预处理。符合《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828—2017）方法要求。

2.技术参数要求：

2.1基础参数 

2.1.1能够一键启动，自动计时消解、消解结束自动断电冷却、无需人员值守；

★2.1.2热源为耐强酸碱腐蚀的微晶防护热源；

★2.1.3不少于12个样品通道，分区独立控温，保证样品均匀受热；

2.1.4具有加酸防护，减少硫酸外溢对整机的腐蚀；

2.1.5冷凝方式为风冷、水冷双模式，减少环境温度影响冷凝一致性；

2.1.6回流冷凝管喇叭开口，消解结束便于清洗；

2.2参数要求

2.2.1温度范围：150℃-300℃任设，各区加热温度独立控制；

2.2.2消解瓶：250mL锥形瓶；

2.2.3时间控制：0-150min可调；

2.2.4升温时间：≤10min；

3.配置要求

3.1 消解仪主机2套；

3.2 触摸控制屏幕2套；

3.3 微晶防护加热源2套；

3.4 冷凝瓶24支；

3.5 消解瓶24支；

3.6 随机附件2套。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（十一）便携式浊度计

1.采购内容

采购便携式浊度计2套，用于地表水、地下水等水质浊度的测定。 

2.技术参数要求

2.1工作条件

2.1.1电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块）；

2.1.2操作温度：0~50℃；

2.1.3 湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃）。

2.2技术性能指标：

2.2.1光源：钨灯；

2.2.2检测器：硅光电检测器；

2.2.3测量范围：0~1000 NTU；

2.2.4准确度：读数的± 2%+杂散光；

2.2.5可重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU（取较大者）；

2.2.6分辨率：在最低测量量程范围时为0.01NTU；

2.2.7杂散光：≤0.02NTU；

★2.2.8具有信号平均功能；

★2.2.9双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰；

★2.2.10具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单；

★2.2.11 USB数据传输，无需软件进行数据下载；

★2.2.12 仪器防护等级：≥IP67。

3.配置要求：

3.1便携式浊度仪主机2套；

3.2 6个样品池2套；

3.3不同浓度浊度标准液2套；

3.4 低浓度验证标准液2套。
4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（十二）便携式pH测定仪

1.采购内容

采购便携式pH测定仪2套，用于现场水质中pH值的测定。

2.技术参数要求

2.1工作条件

2.1.1电源要求：内置电池供电； 

2.1.2存储温度：–20～60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3工作温度：0～60 °C；

2.1.4工作湿度：≤90% (无冷凝)。

2.2技术性能指标

2.2.1显示：可显示1个电极的读数（pH电极：pH、温度）；

2.2.2数据内存：不少于5000 组数据；

2.2.3数据存储：数据稳定后可自动存储数据；

2.2.4数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备；

2.2.5温度校正：关闭、自动和手动；

★2.2.6外壳防护等级：≥IP67；

2.2.7重量：≤600g 。

2.3电极技术性能指标

2.3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

2.3.2 pH电极

量程：0～14

分辨率：0.1/0.01/0.001可选

★精度：±0.02 

3.配置要求

3.1 pH主机2套

3.2 pH复合电极2套；

3.3 系列pH 电极校准标准液2套

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（十三）便携式溶解氧测定仪

1.采购内容

采购便携式溶解氧测定仪2套，用于现场水质中溶解氧的测定。

2.技术参数要求

2.1 工作条件

2.1.1电源要求 ：内置电池供电； 

2.1.2存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3工作温度： 0 ～ 60 °C；

2.1.4工作湿度： ≤90% (无冷凝)

2.2技术性能指标

2.2.1显示：可显示1个电极的读数

（1）溶解氧电极：溶解氧、温度；

2.2.2 数据内存： 不少于5000 组数据；

2.2.3 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备；

★2.2.4外壳防护等级：≥IP67；

2.2.5 重量：≤600g

2.3 溶解氧电极技术性能指标

2.3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

2.3.2 溶解氧电极

量程: 0.01~20.0 mg/L
0~200% 饱和度
分辨率：0.01 mg/L

溶解氧的准确度：在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L；
大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L。

3.配置要求

3.1 溶解氧主机2套； 

3.2 溶解氧电极2套。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
（十四）便携式电导率测定仪

1.采购内容

采购便携式电导率测定仪2套，用于现场水质中电导率的测定。
2.技术参数要求

2.1工作条件

2.1.1 电源要求 ：内置电池供电； 

2.1.2 存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3 工作温度： 0 ～ 60 °C；

2.1.4工作湿度： ≤90% (无冷凝)

2.2技术性能指标

2.2.1显示：可显示1个电极的读数

（1）电导率电极：电导率、电阻率、温度 

2.2.2 数据内存：不少于5000 组数据；

2.2.3 数据传输：通过USB接口连接至PC或USB存储设备；

2.2.4 温度校正：关闭、自动和手动；

★2.2.5外壳防护等级：≥IP67；

2.2.6 重量：≤600g。

2.3 电导率电极技术性能指标

2.3.1电导率电极

温度：

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

电导率：

量程：0.01 μS/cm ~ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm

电阻率：

量程：2.5～49欧姆·厘米

分辨率：0.1欧姆·厘米
3.配置要求

3.1 电导率主机2套；
3.2 电导率电极2套；
3.3校准标准液2套。

4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。
四、核心产品

 离子色谱仪 产品为本次采购的核心产品。

五、履约验收要求

（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

        验收主体：  河南省周口生态环境监测中心  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：     /         

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排） 
（4）履约验收程序：全部设备供货齐全、安装调试培训完成后，乙方提出申请，甲方组成验收工作组,由采购人领导牵头,财务、审计、监察、资产管理、技术、专家等组成，组织验收。乙方派代表和设备技术人员共同出席。
（5）履约验收的内容： 离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备品牌、型号、参数、配置、安装、调试、试运行及售后等
（6）履约验收标准： 按招标文件、投标文件、采购合同约定，以及国家、地方、行业相关标准执行 

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等） /         

六、其他要求

投标人需针对本项目提供包括但不限于：供货方案、项目实施方案、售后服务方案、质量保证期内保证措施、人员培训方案等内容。

